РАЗРАБОТКА ТКАНЕЭКВИВАЛЕНТНОГО ФАНТОМА ГОЛОВЫ ЧЕЛОВЕКА МЕТОДОМ ПОСЛОЙНОГО НАПЛАВЛЕНИЯ ПЛАСТИКАДЛЯ КОНТРОЛЯ ДОЗОВЫХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ

Д.А. Поломошнова1, А.А. Булавская1, И.А. Милойчикова1,2, С.Г. Стучебров1

1Национальный исследовательский Томский политехнический университет,

Россия, г. Томск, пр. Ленина, 30, 634050

2НИИ онкологии Томского НИМЦ,

Россия, г. Томск, пер. Кооперативный, 5, 634009

E-mail: dap63@tpu.ru

Точная доставка дозовой нагрузки в опухоль при минимизации воздействия на здоровые ткани – ключевая задача лучевой терапии [1]. Традиционные дозиметрические фантомы дорогостоящи, не учитывают анатомическую специфику пациента и имеют ограниченную геометрическую гибкость. Таким образом, целью данной работы является разработка и применение универсального дозиметрического фантома головы, изготовленного методом 3D печати, для контроля распределения дозы при лучевой терапии.

Цифровая 3D-модель фантома разработана в Autodesk Fusion 360 в соответствии со средними анатомическими размерами человеческой головы. Модульная конструкция позволяет использовать различные дозиметрические детекторы (ионизационные камеры, радиохромные плёнки, термолюминесцентные дозиметры). Материалом служила PLA пластик (полилактид) для имитации мягких тканей [2]. 3D печать выполнена на принтере Bambu Lab X1-Carbon методом послойного наплавления пластика. Томографическое исследование на Siemens Somatom Confidence показало хорошую однородность материала (70±10 HU без воздушных зазоров). В системе дозиметрического планирования Monaco 5.51 были созданы планы облучения разработанного фантома с применением методик IMRT и VMAT для энергий фотонов 6 и 10 МэВ. Экспериментальная верификация осуществлялась ионизационной камерой FC65-P на ускорителе Elekta Versa HD.

Дозиметрические измерения, проведённые для всех исследуемых режимов облучения, продемонстрировали расхождение менее 1% между расчётными значениями, полученными в системе планирования, и экспериментально измеренными значениями дозы. Разработанный фантом применим для клинического контроля качества планов лучевой терапии, исследовательского анализа профилей пучков и валидации новых техник.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Российского научного фонда (проект №25-79-10236).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Beskaravajnaya T.V. Russia has increased indicators of cancer detection frequency and mortality from oncological diseases [Internet]. Medical Bulletin. [cited 2025 Dec 20]. Available from: https://medvestnik.ru/content/news/V-Rossii-vyrosli-pokazateli-chastoty-vyyavleniya-raka-i-smertnosti-ot-onkologicheskih-zabolevanii.html

- Miloichikova I, Cherepennikov Y, Krasnykh A, Stuchebrov S. Production of samples with specified CT indices by 3D printing. Radiotherapy and Oncology [Internet]. 2019 Apr 1 [cited 2025 Dec 22];133:S918–9. Available from: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167814019321267